Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „ FTIR SPEKTROMETR S INFRAČERVENÝM MIKROSKOPEM“

Výrobce zařízení:	uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:					uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být splněny | Hodnoty nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 80 kg | účastník uvede hodnotu |
| Rozměry š x h x v | max. 800 x 800 x 550 mm | účastník uvede hodnotu |
| Základní spektrální rozsah s KBr děličem paprsků | 7800 – 350 cm-1 | účastník uvede hodnotu |
| Dělič paprsků pro Near - IR | 13500 – 1200 cm-1 | účastník uvede hodnotu |
| Dělič paprsků pro Far - IR | 1800 – 50 cm-1 | účastník uvede hodnotu |
| Automatická výměna děličů paprsků pro minimálně 3 děliče paprsků | Ano, bez nutnosti manuálního uživatelského zásahu | uvede účastník |
| Halogen-wolframový zdroj záření pro Near – IR, automatické přepínání mezi zdroji záření | Ano | uvede účastník |
| Michelsonův interferometr s mechanickým pohybem (nikoliv pohyb tlakovým vzduchem) | Ano | uvede účastník |
| NeHe referenční laser pro zjišťování pozice pohyblivého zrcadla | Ano | uvede účastník |
| Spektrální rozlišení | lepší než 0,1 cm-1 | účastník uvede hodnotu |
| Standardní rychlost měření při rozlišení 4 cm-1 | 0,5 - 1 scan / sekunda | účastník uvede hodnotu |
| Náhled v reálném čase | Ano | uvede účastník |
| Uživatelsky volitelná rychlost pohybu pohyblivého zrcadla, počet volitelných rychlostí. | min. od 0,2 cm.s-1 do 6 cm.s-1, počet volitelných rychlostí minimálně 15 | uvede účastník |
| Zabudovaný ATR modul s jednoodrazovým diamantovým ATR krystalem a plně reflexní optikou | Ano | uvede účastník |
| Vlastní detektor pro ATR modul | Ano | uvede účastník |
| Spektrální rozsah ATR detektoru | min. 5000 – 100 cm-1 | účastník uvede hodnotu |
| Přepínání mezi transmisním a odrazovým měřením bez manuálního zásahu | Ano | uvede účastník |
| NIR integrační sféra - nástavec do vzorkového prostoru pro měření difuzně reflexních spekter v blízké IČ oblasti, rozsah detektoru | Ano, (rozsah 12000 - 4000 cm-1), | uvede účastník |
| Víceodrazový ATR nástavec s vaničkovými ZnSe a Ge krystaly | min. 10 odrazů | uvede účastník |
| Pozlacená zrcadla optiky | Ano | uvede účastník |
| Dynamické nastavování optiky | Ano, při každém scanu | uvede účastník |
| Automatické seřizování optiky | Ano, při každém scanu | uvede účastník |
| Uzavřená optika | Ano | uvede účastník |
| Vysušovaná optika | Ano | uvede účastník |
| Měření práškových vzorků | Ano | uvede účastník |
| Měření tekutých a pastovitých vzorků | Ano | uvede účastník |
| Transmisní měření kapalných vzorků – rozebíratelná kapalinová kyveta s KBr A CaF2 okénky | Ano | uvede účastník |
| Měření nujolovou technikou | Ano | uvede účastník |
| Měření tenkých folií a vláken | Ano | uvede účastník |
| Všechny detektory v jednom zařízení | Ano | uvede účastník |
| Možnost budoucího rozšíření o FT-Ramanův modul vkládaný do vzorkového prostoru přístroje (není akceptovatelné připojení z vnějšku FTIR spektrometru) | Ano | uvede účastník |
| Možnost budoucího rozšíření o měření spalin z TGA analýzy | Ano | uvede účastník |
| Plně kompatibilní mechanické, optické a softwarové propojení s IČ mikroskopem | Ano | uvede účastník |
| Měření KBr tablet včetně zařízení pro mletí a přípravu tablet | Ano | uvede účastník |
| Vývod z přístroje na dvě strany | Ano | uvede účastník |
| Software FTIR Spektrometru |  |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software | Ano | uvede účastník |
| Matematické porovnávání shody spekter | Ano | uvede účastník |
| Vytváření protokolů o měření | Ano | uvede účastník |
| Export naměřených dat do tabulkových a textových souborů | Ano | uvede účastník |
| Kvantitativní analýza – chemometrický software (metoda PLS aj.) | Ano | uvede účastník |
| Kvalitativní analýza - chemometrický software (např. Discriminant Analysis aj.) | Ano | uvede účastník |
| Software pro automatizaci měření a vyhodnocování spekter | Ano | uvede účastník |
| Software pro časově rozlišnou spektrometrii, měření kinetiky reakcí s možností zobrazení časových průběhů profilů spektrálních pásů a jejich poměrů, 2D a 3D zobrazování | Ano | uvede účastník |
| Software pro analýzu vícesložkových směsí a pro správu všech spektrálních souborů | Ano | uvede účastník |
| Databáze anorganických a organických spekter (min. 32000 HR IČ spekter) | Ano | uvede účastník |
| Aplikační a vyhodnocovací podpora v ceně přístroje | Ano | uvede účastník |
| IČ mikroskop |  |  |
| Plně kompatibilní napojení na FTIR spektrometr | Ano | uvede účastník |
| Zrcadlový objektiv, trvale seřízený, a zrcadlový kondenzor, trvale centrovaný | Ano, zvětšení min. 10x | uvede účastník |
| MCT-A detektor, rozsah, výdrž na jedno naplnění | Rozsah min. 7500 - 670 cm-1, výdrž na jedno naplnění min. 12 hod. | uvede účastník |
| Souběžné pozorování ve viditelném spektru a měření IČ spektra | Ano | uvede účastník |
| Reflexní a transmisní osvětlení vzorku | Ano | uvede účastník |
| Procházející osvětlení | Ano, vysoce intenzivní LED | uvede účastník |
| Dopadající osvětlení | Ano, vysoce intenzivní LED | uvede účastník |
| Ručně posuvný stolek X, Y | Ano, min. 2 x 3 palce | účastník uvede rozsah pohybu |
| Ručně ovládaná zetová osa pohybu stolku, typ posunu | Ano, hrubý / jemný posun | uvede účastník |
| Mikro ATR objektiv s násuvným Ge ATR krystalem tvaru špičky | Ano | uvede účastník |
| Diamantová kompresní cela pro transmisní měření | Ano | uvede účastník |
| Trinokulární hlavice | Ano | uvede účastník |
| USB kamera | Ano, min. 1,2 MPix | uvede účastník |
| Software pro ovládání, vyhodnocování a zpracování obrazu | Ano | uvede účastník |
| Ovládací PC součástí zařízení | Ano | uvede účastník |
| Instalace a zaškolení v ceně | Ano, (2-4 osoby) | uvede účastník |
| Návod k použití v českém jazyce | Ano | uvede účastník |
| Záruka na celé zařízení 24 měsíců od uvedení do provozu | Ano | uvede účastník |
| Součástí instalace přístroje bude provedení kalibrace dle normy ASTM a akreditovaného postupu ČIA (tj. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), vč. kopie osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře. | Ano | uvede účastník |
| Dopravné a balné | Ano | uvede účastník |
| Místo dodání: areál FAST, L. Podéště 17/1875, 708 33 Ostrava - Poruba | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.