Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:   Infračervený spektrometr – KA 4 - FAST

Předmětem zakázky je dodávka infračerveného spektrometru včetně požadovaného příslušenství.

Počet: 1 kus

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Hmotnost | max. 80 kg |
| Rozměry š x h x v | max. 800 x 800 x 550 mm |
| Základní spektrální rozsah s KBr děličem paprsků | 7800 – 350 cm-1 |
| Dělič paprsků pro Near - IR | 13500 – 1200 cm-1 |
| Dělič paprsků pro Far - IR | 1800 – 50 cm-1 |
| Automatická výměna děličů paprsků pro minimálně 3 děliče paprsků | Ano, bez nutnosti manuálního uživatelského zásahu |
| Halogen-wolframový zdroj záření pro Near – IR, automatické přepínání mezi zdroji záření | Ano |
| Michelsonův interferometr s mechanickým pohybem (nikoliv pohyb tlakovým vzduchem) | Ano |
| NeHe referenční laser pro zjišťování pozice pohyblivého zrcadla | Ano |
| Spektrální rozlišení | lepší než 0,1 cm-1 |
| Standardní rychlost měření při rozlišení 4 cm-1 | 0,5 - 1 scan / sekunda |
| Náhled v reálném čase | Ano |
| Uživatelsky volitelná rychlost pohybu pohyblivého zrcadla, počet volitelných rychlostí. | min. od 0,2 cm.s-1 do 6 cm.s-1, počet volitelných rychlostí minimálně 15 |
| Zabudovaný ATR modul s jednoodrazovým diamantovým ATR krystalem a plně reflexní optikou | Ano |
| Vlastní detektor pro ATR modul | Ano |
| Spektrální rozsah ATR detektoru | min. 5000 – 100 cm-1 |
| Přepínání mezi transmisním a odrazovým měřením bez manuálního zásahu | Ano |
| NIR integrační sféra - nástavec do vzorkového prostoru pro měření difuzně reflexních spekter v blízké IČ oblasti, rozsah detektoru | Ano, (rozsah 12000 - 4000 cm-1), |
| Víceodrazový ATR nástavec s vaničkovými ZnSe a Ge krystaly | min. 10 odrazů |
| Pozlacená zrcadla optiky | Ano |
| Dynamické nastavování optiky | Ano, při každém scanu |
| Automatické seřizování optiky | Ano, při každém scanu |
| Uzavřená optika | Ano |
| Vysušovaná optika | Ano |
| Měření práškových vzorků | Ano |
| Měření tekutých a pastovitých vzorků | Ano |
| Transmisní měření kapalných vzorků – rozebíratelná kapalinová kyveta s KBr A CaF2 okénky | Ano |
| Měření nujolovou technikou | Ano |
| Měření tenkých folií a vláken | Ano |
| Všechny detektory v jednom zařízení | Ano |
| Možnost budoucího rozšíření o FT-Ramanův modul vkládaný do vzorkového prostoru přístroje (není akceptovatelné připojení z vnějšku FTIR spektrometru) | Ano |
| Možnost budoucího rozšíření o měření spalin z TGA analýzy | Ano |
| Plně kompatibilní mechanické, optické a softwarové propojení s IČ mikroskopem | Ano |
| Měření KBr tablet včetně zařízení pro mletí a přípravu tablet | Ano |
| Vývod z přístroje na dvě strany | Ano |
| Software FTIR Spektrometru |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software | Ano |
| Matematické porovnávání shody spekter | Ano |
| Vytváření protokolů o měření | Ano |
| Export naměřených dat do tabulkových a textových souborů | Ano |
| Kvantitativní analýza – chemometrický software (metoda PLS aj.) | Ano |
| Kvalitativní analýza - chemometrický software (např. Discriminant Analysis aj.) | Ano |
| Software pro automatizaci měření a vyhodnocování spekter | Ano |
| Software pro časově rozlišnou spektrometrii, měření kinetiky reakcí s možností zobrazení časových průběhů profilů spektrálních pásů a jejich poměrů, 2D a 3D zobrazování | Ano |
| Software pro analýzu vícesložkových směsí a pro správu všech spektrálních souborů | Ano |
| Databáze anorganických a organických spekter (min. 32000 HR IČ spekter) | Ano |
| Aplikační a vyhodnocovací podpora v ceně přístroje | Ano |
| IČ mikroskop |  |
| Plně kompatibilní napojení na FTIR spektrometr | Ano |
| Zrcadlový objektiv, trvale seřízený, a zrcadlový kondenzor, trvale centrovaný | Ano, zvětšení min. 10x |
| MCT-A detektor, rozsah, výdrž na jedno naplnění | Rozsah min. 7500 - 670 cm-1, výdrž na jedno naplnění min. 12 hod. |
| Souběžné pozorování ve viditelném spektru a měření IČ spektra | Ano |
| Reflexní a transmisní osvětlení vzorku | Ano |
| Procházející osvětlení | Ano, vysoce intenzivní LED |
| Dopadající osvětlení | Ano, vysoce intenzivní LED |
| Ručně posuvný stolek X, Y | Ano, min. 2 x 3 palce |
| Ručně ovládaná zetová osa pohybu stolku, typ posunu | Ano, hrubý / jemný posun |
| Mikro ATR objektiv s násuvným Ge ATR krystalem tvaru špičky | Ano |
| Diamantová kompresní cela pro transmisní měření | Ano |
| Trinokulární hlavice | Ano |
| USB kamera | Ano, min. 1,2 MPix |
| Software pro ovládání, vyhodnocování a zpracování obrazu | Ano |
| Ovládací PC součástí zařízení | Ano |
| Instalace a školení po instalaci v místě plnění v rozsahu osmi hodin pro čtyři osoby | Ano |
| Návod k použití v českém jazyce | Ano |
| Záruka na celé zařízení 24 měsíců od uvedení do provozu | Ano |
| Součástí instalace přístroje bude provedení kalibrace dle normy ASTM a akreditovaného postupu ČIA (tj. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), vč. kopie osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře. | Ano |
| Dopravné a balné | Ano |
| Místo dodání: areál FAST, L. Podéště 17/1875, 708 33 Ostrava - Poruba | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby